## 2020年购置申请
中国药科大学50万元以上设备购置申请预论证
序号 | 设备名称 | 设备单价(人民币：万元)如果以美元计价，请按1：7转为人民币计价 | 拟购置数量 | 项目（二级）名称 （未明确可不填） | 是否具备安装设备的环境条件 | 是否具备使用设备的专业人员 | 是否具备维护设备运行的经费和条件 | 设备预期使用频率 （预期年度使用时长、次数/年度设计使用时长、次数） | 设备主要规格参数 | 购置设备的必要性 | 项目负责人 | 联系电话（手机） | 部门 | 分类(通用设备/专用设备）
1 | 快速蛋白纯化层析系统 | 55 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 纯化量：蛋白纯化量微克级以至百毫克级 2. 流速：0.001–20mL/min，压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi) 3. 紫外可见检测器的检测范围：-6 到 +6 AU，线性：±2%，在0–2 AU之间 4. 电导检测器的检测范围：0.01 mS/cm–999.99 mS/cm，电导精确度：±0.01mS/cm 5. 温度检测器的检测范围：0–99℃，温度准确度：± 1.5℃，在4℃–45℃之间 6. 混合器的混合腔体积：1.4mL | 蛋白质纯化系统是一台灵活直观的层析系统，用于快速纯化从微克到克水平的蛋白、肽和核酸等目标产物,系统支持各种层析技术，并满足需要提供最高纯度的自动化要求，在生物化学、分子生物学等学科领域应用非常广泛，是生物化学实验必备的仪器设备。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
2 | 细胞分析系统 | 60 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.同时对3块E-Plate16或CIM-Plate16进行同步测量,控制上的高度灵活性-可以由3位用户对3块检测板进行独立操作，可扩展应用于细胞迁移和侵润分析 2.添加网络功能，可对IC50、EC50等数据进行自动计算 3.读取整个E-Plate16准确度高 设备安装简便，即插即用，便以维护 | 实时细胞分析系统工作台，是细胞生物实验重要的仪器设备，对于肿瘤细胞与药物筛选分析极为重要。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
3 | 荧光显微镜 | 61 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.设备类型： 生物显微镜(正立) 2. 转换器：六孔转换器 3. 光学系统： ICS(无限远色差校正系统) 4. 载物台 多样的机械化平台可供选择 镜台：机械镜台75×50, 带垂直可调驱动装置, 右侧摩擦设置 机械镜台75×50, 带垂直可调驱动装置, 左侧摩擦设置 旋转机械镜台75×50/240度, 带垂直可调驱动装置, 右侧摩擦设置 机械镜台75×50, 带电游标尺和垂直可调驱动装置, 右侧摩擦设置 电动机械镜台75×50, 带电子同轴驱动装置 扫描镜台, 多达8个显微镜载玻片 | 细胞作为生物体基本的结构和功能单位，对它的研究成为生命科学研究中必然的组成部分，因此活细胞的培养和观察亦成为目前生命科学相关研究基本技术之一。随着荧光成像技术的发展，通过荧光标记观察细胞形态、细胞结构以及特定物质的表达及分布成为越来越普遍的实验技能，在活细胞水平上获取特定蛋白或是基因的信息、在时间轴上进行细胞状态、特定蛋白表达的研究越来越成为不可或缺的实验组成部分。目前实验室急需配置倒置荧光显微镜一套，因此，申请购置一套可满足明场、相差以及荧光观察的倒置荧光显微镜。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
4 | 可视化纳米粒度仪 | 72 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 粒径检测范围：10–2000nm* 2. 浓度检测范围：107–109个/ml 3. 光源和检测模块：增强型激光模块 集成聚焦极化激光光源，638nm 检测池温控：帕贴技术, PID反馈控制 温控范围：低于室温5度-55°C 温控准确性：<1°C 4. 光电单元：超高灵敏度科研级sCMOS 5. 样品量：最少 300 ul 6. 荧光滤光片：透射波长 430/565/650 蓝色/绿色/红色光源激发荧光样品，计算机控制马达驱动转换 | NanoSight 开发出一种独特的高分辨率，实时动态纳米颗粒检测技术，可以对于10nm–2000nm 范围内颗粒进行直接观察粒径检测。如果对于复杂体系中的特定颗粒进行荧光标记，此技术可以对于被标记的颗粒进行特定检测，不受到复杂组分溶液环境的影响。纳米颗粒跟踪分析技术软件（Nanoparticle Tracking Analysis，NTA）单独跟踪视野中每一个颗粒的运动轨迹以得到每一个颗粒的粒径信息。能充分的满足实验室检测需求。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
5 | 红外激光成像系统 | 72 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 成像面积：25cm×25cm 2. 动态范围：＞6 logs 3. 扫描速度：5-40cm/s 4. 700通道激光光源：685nm固态激光器； 800通道激光光源：785nm固态激光器； 5. 分辨率：21-337μm 6. 使用环境：15-35°Cx 7. 焦距：0mm-4mm分为可调，可以扫描膜、凝胶、微孔板、组织切片等； | Odyssey CLX 双色红外荧光成像系统具有685nm和785nm激发波长的两个独立的红外激光器，分别激发两种红外荧光染料，产生720nm和820nm的发射光，然后由两个高灵敏度雪崩式光电二极管检测器同时检测荧光信号。Odyssey可以用于检测膜上和微孔板上的蛋白或核酸，并对其精确的定量分析。 应用范围：双色Western Blot、双色微孔板In-Cell WesternTM、双色EMSA、Southern Blot、Northern Blot、考马斯蛋白质凝胶扫描、Cyto60 DNA凝胶扫描、蛋白质芯片扫描、组织器官切片扫描、小动物活体成像（选配）等。 实验室的构建需要一台此设备。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
6 | 毛细管电泳设备 | 72 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | TriSep-2100 二元微量高压输液泵 Binary Solvent Delivery (1&mu;l/min~10ml/min) 1 微流控单元 Micro Fluidic Module 1 TriSep-2100 紫外/可见光检测器 UV/VIS Detector (190&mdash;600nm，配2000小时D2氘灯) 1 TriSep-2100 可编程高压电源 Programmable High Voltage Power Supplier (-30kV~+30kV ) 1 溶剂托盘 Bottle Stock 1 数据采集软件 Unimicro Workstation 2003 1 电动纳升级进样阀 Nano Injection Valve Module 1 3&mu;m C18毛细管色谱柱 Packed Capillary Column,C18,3&mu;m 1 其他标准配件 Standard Accessories Kit | 加压毛细管电色谱（pCEC）是近年发展起来的一种新型微分离分析技术，它整合了毛细管电泳与液相色谱的优点，通过在填充有HPLC填料的毛细管电色谱柱两端施加高压直流电场，样品在毛细管色谱柱中的保留行为同时受到电渗流及其在流动相与固定相之间分配系数的影响，大大提高了样品分离能力，在双重分离机制的作用下， pCEC 对于被分离样品细微之处的分辨能力得到了极大的提高。代表了分析学界高效微分离的趋势，尤其适用于复杂生物及化学体系的研究。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
7 | 全波长多功能酶标仪 | 84 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 波长范围 激发：230nm- 850nm；发射：280nm- 850nm 带宽 可调 ≤300nm：2.5nm- 10nm；＞ 300nm：5nm- 20nm 波长准确度 ≤300nm：± 0.5nm；＞ 300nm：±1nm 波长精密度 ≤300nm：± 0.5nm；＞ 300nm：± 1nm 波长/带宽/精度（光吸收） 波长选择 双光栅 波长范围 230nm- 1000nm 带宽 300nm以下2.5nm、300nm以上5nm 波长准确度 ≤300nm：± 0.5nm；＞300nm：± 1nm 波长精密度 ≤300nm：± 0.5nm；＞300nm：± 1nm 测量范围 0 – 4 OD 线性 0 – 3 OD：在280nm和492nm时，R2≥0.999 在492nm时的准确度 1 OD：＜± 0.5％和0.006 OD 在492nm时的精密度 1 OD：＜± 0.5％和0.006 OD | 高端4光栅型多功能酶标仪，一种用途广泛的生物检验设备。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
8 | BX63生物显微镜 | 102 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 载物台：电动 BX3专用的超声载物台BX3-SSU X: 76 mm, Y: 52 mm 2. 聚光镜： 电动：万能聚光镜 干式: NA0.9/ W.D.1.5 mm, 浸油式: NA1.4/ W.D.0.63 mm (1.25 X - 100 X) 手动：万能聚光镜 干式: NA0.9/ W.D.1.5 mm, 浸油式: NA1.4/ W.D.0.63 mm (1.25 X - 100 X) 摆出式聚光镜 NA0.9/ W.D.2 mm (1.25 X - 100 X) 色差/消球差聚光镜 NA1.4/ W.D.- (10 X - 100 X) 超低倍聚光镜 NA0.16/ W.D.- (1.25 X - 4 X) 干式暗场聚光镜 NA0.8 - 0.92/ W.D.4.52 mm (10 X - 40 X) 暗场聚光镜 NA1.2 - 1.4/ W.D.0.5 mm (20 X - 100 X) 3. 操作环境：环境温度 5 - 40 ºC (41 - 104 ºF) 最大相对湿度 80% 温度达31℃ (88℉)时, 70% 温度达34℃(93℉)时 , 60% 温度达37℃(99℉)时, 50% 温度达40℃(104℉)时 电源电压波动 ±10 % | BX63完全电动化，并且通过物镜转换器，而不是载物台实现独特聚焦，从而可以固定载物台，使其更稳定。电动化的载物台也具有新的特性，通过先进的高精度超声Piezo技术驱动，可以实现安静、顺畅而相当精确的操作。用手即可定位载物台，能够快速对齐大标本，而高度精确的解码器能够连续读出X和Y位置。出色的解码能够使用户设置精确的坐标，并以高速直接移动到该位置。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
9 | 高端分析型流式细胞仪 | 104 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.激光器配置：双激光 2. 检测荧光参数：激发荧光6色 3. 细胞获取分析速度：10000细胞/秒 4. 颗粒检测范围：0.5μm-50μm 5. 荧光灵敏度：≤100mesf（FITC），≤50mesf（PE)， 6. 样本最大流速：100μL/min 7. 最小进样量：30μL 8. 脉冲信号处理系统：具有宽度、高度、面积3参数可区分双联体黏连细胞以排除假阳性 9. 最小样本残留量：≤0.1% | 该系统主要有液流系统、扫描检测系统、微机系统及相关软件组成，用于对细胞的荧光标记、分析研究、细胞生物的定性、定量和定位分布检测，对于细胞进行连续激发和扫描，可获得精细的各类细胞标定的荧光参数，分群等系统的研究，可得到比普通个人型流式细胞仪更精确的数据和图像，目前实验室需要一套高级分析性多色荧光的流失细胞仪，对我实验室的后期细胞实验同时多色标记、多参数研究非常重要。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
10 | 细胞发酵罐系统 | 106 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.罐体：3个有效工作体积不小于3L的玻璃罐体，2个有效工作体积不小于1L双层夹套玻璃罐体，1个有效工作体积不小于10L的玻璃罐体； 2.主机配置稳定且流畅的Linux操作系统； 3. 软件控制系统可以实时远程显示和调整罐子的参数； 4.每台主机配备不少于3个内置蠕动泵； 5.顶部机械搅拌马达低噪音、免维护，最高转速不低于1200rpm； 6.搅拌桨叶应满足最大的搅拌和通气效果，DO控制采用多级联的控制方式； 7.温控范围：冷却水温度+5℃至80℃，温控精度：0.1℃；温度传感器测定范围：0-100℃，测定精度：0.1℃； 8.罐体需配备温度、pH电极、DO电极、液位电极； 9.需配备若干补料瓶及足量硅胶管，可以对不同的添加物进行补加； 10.软件画面可在同一界面显示所有参数曲线，也可设定显示某一个或几个参数曲线，设置量程。 | 实验室的成立按照功能单元有微生物发酵单元和细胞培养单元，按照此要求，微生物发酵单元需要配置一套小试微生物发酵罐(主机一台配3L罐体与10L罐体)，一套微生物3L二连发酵罐（主机一台配两个3L罐体）。在细胞培养单元需要配置两套细胞发酵罐1L。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
11 | discovery studio 2019 | 106 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 生物大分子：蛋白/核酸的序列分析、蛋白进化分析、蛋白质三维结构的预测与模拟、蛋白质结构表面电荷分析及pKa值预测、膜蛋白的结构预测与模拟、抗体结构的预测与模拟、蛋白理性设计、虚拟氨基酸突变、二硫键预测、虚拟丙氨酸扫描、虚拟饱和突变、蛋白聚集效应预测、抗体的设计与优化、抗体人源化、抗体亲和力成熟、酶的设计与优化、核酸的设计与模拟、蛋白-蛋白（核酸/多肽）相互作用预测、蛋白-小分子相互作用预测、X-ray晶体结构解析等； 计算化学：分子力学计算和分子动力学模拟、拉伸分子动力学模拟、量子力学/分子力学（QM/MM）计算等； 基于靶标结构药物设计：基于靶标结构的化合物虚拟筛选、全新药物设计、me too/me better药物设计、药靶作用机制解释、分子对接、基于片段的药物设计与改造等； 基于配体药物设计部分：完全基于配体的药效团设计、基于配体-受体复合物的药效团设计、化合物数据库的构建和筛选、药效团数据库的构建与保存、基于药效团数据库的反向找靶、定量构效关系分析（QSAR/QSPR）、构效关系分析（MMP）、虚拟组合化学库的设计与分析、类药性筛选、化合物构象搜索和分析、化合物ADMET性质预测等； | Discovery Studio是BIOVIA公司针对生命科学领域所开发，一个功能强大的研究平台，整合了广泛的资讯学、分子模型建造和模拟工具，应用于蛋白质体、标靶药物开发过程与研究，提供易用的蛋白质序列比对、优化、结构药物设计工具，是生物药物研究和生物大分子改造和设计的重要依托。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
12 | 3D Cell Explorer-fluo | 107 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 实时无标记3D全息成像与荧光成像无缝整合 2. 非侵入式或无需染色标记的纳米级3D 细胞结构成像 3. 整合全息技术与360度旋转光源断层扫描 4. 基于物理折射率的任意数字染色 5. 无标记纳米级分辨率，极限高达75nm 6. 超高速3D成像：2秒钟96重断层扫描与3D全息影像呈现 7. 可整合载台孵育系统，可进行time-Lapse 8. 3通道荧光成像，7通道无标记成像，最多同时10个标记检测 | Nanolive 3D Cell Explorer - fluo整合全息技术及旋转断层扫描技术、荧光成像系统为一体，使得Nanolive 3D Cell Explorer - fluo成为一个革新性的技术，可以检测光在细胞中传递时的变化及在细胞内物理折射指数（RI）的4D分布，全息技术提供了一种独特的在细胞自然生长环境下检测细胞的方法：无标记、非侵入式、免处理、无干扰性；旋转式扫描，允许3D重构，噪音去除，远超光学可接受限制的分辨率，优化检测结果的获取，全自动校正的光学技术，保证最好的线性条件——不受环境影响。可以在实验结束后根据细胞的不同组分进行数字化染色，通过无限的颜色种类，节省大量的时间和试剂经费，在对细胞无损伤的情况下进行不断的染色和再染色。根据实验需求可以同时进行荧光标记，对感兴趣的分子做定位分析，突破传统检测极限，同时实现10个标记的检测，极大丰富科研数据。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
13 | 荧光光切显微成像系统（正置式显微镜）(荧光光切分析系统ApoTome) | 113 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 显微镜光路采用无限远反差和色差双重校正系统IC2S 2. 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm 3. 物镜：10x干镜，数值孔径≥0.45,20x干镜，数值孔径≥0.8,40x干镜，数值孔径≥0.95,63x油镜，数值孔径≥1.4，WD≥0.19nm 4. 有专门针对防震动“Imagine Cell"设计 5. 大数值孔径聚光镜：数值孔径≥0.9，具有色差校正功能 6. 配置全电动扫描台，形成≥130nm×85nm，分辨率0.1μm，最大速度，50mm/s，可进行大量样品自动进样 | 该设备用于细胞、组织或细胞切片的荧光标记、三维图像重建分析研究；细胞生物物质、离子的定性、定量、定时和定位分布检测，可获得多维图像，多为组合扫描，根据需要进行多维组合观察，目前实验室需要一台光切成像系统，该系统对我实验室的后期研究非常重要。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
14 | 粉末X-射线衍射仪 | 115 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 3 kW generator ¦ vertical goniometer ¦ Theta-Theta ¦ podium ¦ sealed tube Cu ¦ fixed divergence slit ¦ Flip-Stick ¦ SSD160 ¦ IQ/OQ | 1、粉末X-射线衍射仪是药物晶型研究必不可少的最重要工具/仪器；2、分析测试中心现有仪器多次出现故障，已进入报废期。 | 沈文斌 | 13851645091 | 药物科学研究院分析测试中心 | 通用设备
15 | 分子间相互作用分析仪 | 125 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | *1. 检测技术：生物膜层干涉技术，可以检测不可逆的生物分子结合 *2. 检测模式：采用2通道平行检测模式，同时检测8组独立的生物分子相互作用 3. 检测样品对象：可对DNA，多肽，蛋白质，寡糖或寡核苷酸，细胞，小分子化合物，纳米材料，病毒或细菌等进行检测，且可对血清，血浆，细胞裂解液，细胞上清液，组织匀浆等粗制样品中的蛋白质测定浓度 *4. 浸入式传感器，非毛细管吸取模式，非破坏性检测，样品可回收，传感器可再生重复使用 5. 传感器种类：≥17种 6. 检测器类型：高灵敏度光干涉检测器 *7. 检测器数量： 2组光干涉检测器，每通道对应一个检测孔，每孔独立。 8. 浓度定量范围：0.05ug/ml-2000ug/ml，浓度检测范围：0.1ng/ml-2000ug/ml 9. 样品体积：180～220μl ,测试完可回收重新利用 10. 结合常数范围： 101～107M-1S-1 11．解离常数范围： 10-6～10-1S-1 12．平衡亲和力： 10-3～10-11M-1 13. 检测分子量下限：150 Dal 14. 样品分析速度：不低于96样品/小时 15. 基线噪声：不高于3.5pm ；基线漂移：不低于0.1nm/小时 | 目前，我们急需一种灵活有效的蛋白、核酸、多肽，脂质体、纳米材料、小分子等物质间相互作用的检测方法，将来可为科研研究分析提供强有力的技术保障。 该仪器采用生物膜干涉技术，8道光学检测器，此光学检测器采用开放性的设计，每次仅需要把相对应的传感器（耗材）自动装载在检测器上，就可以在96孔板中自动检测样本间的分子互作，满足准确、快速、低成本的检测需要。多通道平行检测可以非常有效的减少不同样本间的检测时间差异，此功能有非常重要的作用。可以用在不同突变体同时检测，或者同一突变体在不同酸碱、PH值，离子浓度等环境中的同时检测，可以很方面的代替目前的老方法，酵母双杂，pull down，ELISA，SPR等多种多样的应用，更重要的是可以完成原来无法完成的工作，如分子动力学参数，抗体库筛选，结合力强弱排序等蛋白质研究使用。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
16 | 台式扫描电镜 | 129 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1 总体要求：小型、桌面，可移动，要求具有防震设计，可摆放于普通实验室桌面稳定使用，无需建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来摆放，可不用减震装置就能放置在二楼以上楼层 2 光学放大倍率：嵌入式独立彩色光学显微镜，20-120倍 3 电子放大： 80-150,000倍（非数字放大）； 4 电子光学分辨率：优于10nm@BSE； 5 观察状态下可以实时测量功能； 6 电子光学照明：长寿命高亮度的CeB6晶体灯丝， 7 单根灯丝寿命：≥1200小时； 8 一键自动抽真空、点灯丝、开高压，无需单独操作； 9 工作条件：电源：110~240伏, 50/60赫兹, 300瓦；温度：操作环境15℃ - 30℃ 10 电子枪加速电压：5kV-10kV（加能谱后能到15kv）连续可调，调节步进0.1kv； 11 电子光学探测器类型：高灵敏四分割背散射电子探测器，可同时显示成分和形貌信息； 镜载样抽真空时间：小于30秒； 12样品台移动方式：软件控制的马达驱动，通过鼠标点击目标区域后，样品台自动移动至目标区域画面居中，可 实现电镜图像即点即得功能； 13 软件平台：不易受病毒影响的linux系统，支持U盘及网络存储图像； 14 网络远程检测功能：可通过互联网远程控制及监测仪器； 15 X射线能谱探测器类型：硅漂移（SＤＤ）探测器类型，可实现微区定向分析，标配点、线、面扫描功能； 16 能谱探测器冷却方式：无液氮消耗，采用半导体Peltier 效应制冷； 17 能谱探头要求超薄Si3N4窗口，有效晶体面积25mm2； 18 元素探测范围：B（5）-Am（95）；能谱探测器能量分辨率：<137eV（Mn Kα)； 19 完全集成在内部的能谱分析仪，不需要单独安装，并且由同一厂家进行技术服务； | 扫描电镜试样制备比较简单，在保持材料和微粒制剂原始形状情况下，可以直接观察和研究样品表面形貌及其它物理效应（特征）。对于微纳尺度药物及其他相关物质的制备工艺优化和相关微观机制考察提供直接和非常重要的实验数据 | 钟文英 | 18913916599 | 理学院 | 通用设备
17 | 微滴式数字PCR | 135 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | *1.1、基于油包水（Water in oil）微滴的数字PCR，无需外接气体罐或气体压缩机，每个样品生成微滴≥20000个微滴 1.2、适用于Taqman探针与染料，可实现双荧光同时检测：FAM/HEX(VIC)，兼容EvaGreen 1.3、可同时处理8个样品，具有最大96样品的自动化微滴发生器可供选择 *1.4、PCR扩则可在普通96孔PCR仪上进行，也可全自动完成，可使用温度梯度功能，同时筛选8个不同退火温度，加快检测体系的优化和建立 *1.5、微滴读取系统可最多可同时分析96样品，实现自动化读取和数据分析及数据指控。 1.6、能够在8个小时完成192个样品的分析(微滴的制备、PCR扩增及微滴的分析) 1.7、光源：2个LED *1.8、检测器：2个硅光子计数器(MPCC)，具有目前最优秀的光子数分辨能力 1.9、动态范围：5个数量级，1~100,000，需至少提供3篇文献支持该线性动态范围 1.10、精确度：10％ 1.11、灵敏度可检测单拷贝基因 *1.12、微滴检测方式：流式微滴分析技术，无需加入额外的荧光素识别微滴 1.13、软件功能：显示每个微滴FAM通道的荧光信号、计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul)、拷贝数变异分析功能、结果可直接打印输出或导入Excel表格 1.14、分析软件具有数据质控功能，可质控每个样品生成的微滴体积均一性和微滴的扩增效率，排除假阳性扩增的微滴。 1.15、拥有自主开发且专用于数字PCR平台的突变检测试剂盒、二代测序文库质控试剂盒、拷贝数变异分析、宿主细胞残留DNA检测预混液等 | 1.本地区、本系统内没有该设备，严重制约学科发展。2.该设备是转化医学研究的重要技术手段，将推动我校多个顶尖领域的研究进展。 3.数字PCR具有灵敏度高、可以绝对定量的特点。由于定量 PCR 的定量结果依赖 Cq 值、PCR 扩增效率和参照，无法做到绝对定量，数字PCR可以很好的解决在研究过程中的碰到的各种问题。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
18 | 全自动微生物基因指纹鉴定系统 | 148 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 8小时菌株水平核酸鉴定+分子分型同步完成 2. 全自动、高度标准化流程，手工操作仅一步 3. 大容量专家数据库，经权威验证的8528条标准菌株信息 4. 未知微生物直接上机检测和分析，无需预实验 5. 支持多种限制性酶切及探针组合应用，可扩展的微生物鉴定分型应用平台及服务 6. 出众的广谱分析和高分辨分型及溯源能力 7. 全自动生物信息学分析和数据管理 8. 交互式联网架构，快速构建监测网络和预警溯源平台 | RiboPrinter System 全自动微生物基因指纹鉴定系统以微生物独特的基因组为基础，可自动化同步完成菌株水平的鉴定和分子分型，实现产品、环境、设备、人员等全方位的微生物风险预警和污染溯源。该系统拥有10多项利技术，基本原理为限制性内切酶长度多态性分析（RFLP）和分子印迹杂交（Southern Blot）分析，可进行但不局限于核糖体分型（Ribotyping）及其拓展应用，更可开展个性化的酶切、电泳和探针杂交研究，满足多种用途的应用需求。 该系统集成了RFLP，凝胶电泳，Southern Blot，标准菌株基因指纹图谱数据库和自动化生物信息学分析五大系统，是全球**的全自动、标准化微生物鉴定分型工作站，是进行快速、准确、高分辨力微生物菌株水平鉴定和分子分型的有力工具。 屡获大奖的RiboPrinter 系统为食品、制药、第三方检测、政府监管技术部门的用户提供了一种快速简便，同时又非常准确和标准化的食品、药品和环境样品的检测手段。 广泛应用于微生物相关学科基础研究；食品、制药、个人护理用品安全；人和动物的疾病预防与控制；公共卫生及微生物风险评估与监测 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
19 | 激光共聚焦成像仪 | 150 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 检测模式：同位素磷屏成像、荧光成像、和数字化成像 激发光源：标配488nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）635nm（红色LD激光），685nm（近红外LD激光）和785nm（近红外LD激光），内置光源 检测器：PMT 可检测同位素：3H, 11C, 14C, 125I, 18F, 32P, 33P, 35S, 99mTc及其他电离辐射源 动态范围：>5个数量级 图像格式：16位 扫描面积：40×46cm 通量：可同时成像9个96孔板或384孔板 | 该仪器具有高灵敏度、高通量、多重检测模式、操作简便等特点。可以检测多色荧光、磷屏和化学发光，能够有效针对各种样品：PCR产物，2D 蛋白质电泳凝胶，膜阵列(Macroarray)，微阵列(Microarray)，印记(Blotting)，微孔板，组织切片等等。它的光学系统和均一的低背景使荧光检测可以达到非常低的检测极限并获得高质量图象。主要应用：检测多色荧光、磷屏和化学发光，能够有效针对各种样品：PCR产物，2-D 蛋白质电泳凝胶，膜阵列(Macroarray)，微阵列(Microarray)，印记(Blotting)，微孔板，组织切片等等。还可以检测多种同位素信号，并且还可以进行直接化学发光检测。该设备是一台多功能的实验室装备，可以满足实验研究中的各种需要。多功能激光成像仪应用于高端生命科学的研究领域，应用范围非常广泛，该设备可以应用在生命科学研究的各个领域，如基础分子生物学，细胞生物学，蛋白组学研究。可以拓宽实验室科学研究的领域，提高科学研究的水平。目前使用该设备发表了大量高质量的文献，取得非常多的科学研究成果。相信引进该设备后会大大提高我们实验室的科学研究实力，申请更多的科研项目，发表更多高质量的文章，取得更多更好的科研成果。 | 肖易倍 | 13120739565 | 药学院 | 通用设备
20 | 小动物活体成像系统 | 196 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 高性能的成像硬件配置，包括一级CCD芯片、-90℃的CCD制冷温度、f/0.95光圈大小的优质镜头、高透光率（95%）成像暗箱。 2. 高性能荧光二维成像， 配备高品质滤光片及专利的光谱分离算法，可实现自发荧光扣除及多探针成像 3. 基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像 4. 生物发光及荧光成像模式联合使 | 用于研究观测特异性细胞、基因和分子的表达或互作过程，追踪靶细胞，药物和基因治疗最优化，从分子病理水平评估疾病发展过程，对同一个动物进行时间、环境、发展和治疗影响跟踪。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
21 | Seahorse XF 分析仪 | 202 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 兼容粘附细胞和悬浮细胞以及分离线粒体和非哺乳类样品 每孔最多可单独加药 4 次，且自动混合 自动计算耗氧率 (OCR) 和胞外酸化率 (ECAR) 同时测量同一孔中的 OCR 和 ECAR 对于小样品体积灵敏 实时免标记检测 Windows 兼容的桌面分析软件 (Wave)，适用于作图、报告、分析和导出 XF 数据 | 用于生命科学研究的活细胞代谢分析平台。通过测定多孔板中活细胞的耗氧率 (OCR) 和细胞外酸化率 (ECAR) 审查线粒体呼吸和糖酵解等关键细胞功能。XF 分析仪可实时进行化合物添加和混合，免标记分析检测，并自动测定 OCR 和 ECAR。 OCR 和 ECAR 率是线粒体呼吸和糖酵解的关键指标，这些测定可在系统水平了解培养细胞和体外样品的细胞代谢功能 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
22 | 三重四级杆质谱仪 | 245 | 1 | 科研项目 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 离子源配有独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，更换离子源时只需插拔式更换探针，无需放空质谱真空系统，清洗、维护方便。离子源在30秒内升温至750℃，可以设定不同的分析温度，保证离子化效率，降低基质效应。离子源排废设计：主动排废，废气直接排到室外或通风橱，不进机械泵，保证超强的抗污染能力，背景噪音低。采用气帘气接口技术，非毛细管接口。预四极杆（Q0）部分采用≥8mtorr高压聚焦技术。碰撞室（Q2）部分采用高压聚焦线性加速设计和180度弯曲设计，氮气作为碰撞气。 | SCIEX 5500 LC/MS/MS是目前市面上高口碑、高市场占有率、高灵敏度、高重现性的三重四级杆质谱仪； 该仪器操作简单、可被广泛应用于生物样本中低浓度药物的定量分析；SCIEX 5500 LC/MS/MS的购置可显著提高一致性评价实验场所的硬件水平。 | 王广基 | 025-83271176 | 药物科学研究院药代重点实验室 | 通用设备
23 | 多光谱切片流式细胞分析仪 | 288 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.成像模式：明场、荧光、多光谱、彩色多模式成像 2.样本类型： HE, MASSON, IHC, IF，TMA等各种病理染色样本 3.全电动正置式光学平台，电动XY载物台，Z轴自动对焦 1）电动XY载物台：重复精度<0.7 μm，最小步进<0.05μm，配备摇杆； 2）6片连载型玻片适配器，单次扫描循环可完成6片玻片的预览和扫描； 3）6位电动滤色块转轮，装载5组滤色块； 4）自动物镜转轮，配置4X，10X，20X，40X物镜； 5）长寿命荧光光源：功率不小于200W，配备软件可控电动光闸开关； 4.相机检测器： 1）CCD在记录画面同时采集每一像素点的光谱信号曲线，检测波长范围420nm-720nm； *2）通过液晶可调谐滤波器获取任意波段光信号，带宽10nm，20nm或40nm可调，最小光谱步进精度1nm； *3）光谱拆分算法，可检测染料和样本自发荧光发射谱，并可从自发荧光背景中提纯各种目标染料信号，需要提供文献支持； 5.识别信号检测范围：可见光范围420-720nm明场和荧光信号检测；在同一张组织切片中，可单次同时进行至少7种标记物的区分、定量,需要提供文献支持； 6.像素分辨率1392 x 1040，像素大小6.45μm x 6.45μm。支持像素合并和区域选择等灵活采集方式。 7. 配备专业的TMA组织芯自动识别和成像、分析功能模块 | 此系统的引进将会进一步提升药科大学相关学科的特色与优势，对本专业学术相关领域的研究具有巨大的促进作用，能够产生巨大的社会效益和经济效益，促进学术的发展。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
24 | 数字式单分子免疫阵列分析仪 | 310 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | *1. 技术原理：使用Simoa技术测量固定在2.7微米磁珠表面上的单个分子。 反应时每个磁珠封装在Simoa光盘上阵列中的小孔中。 2. 功能与应用：可实现蛋白质、细胞因子、抗原、抗体及miRNA等单分子的超高灵敏度检测（必须文献支持）。 *3. 检测灵敏度：fg/ml，支持低丰度分子检测及珍贵样本检测。检测底限要求是TNF-α≤0.016pg/ml, IFN-γ≤0.0104pg/mL, IL-1β≤0.016pg/mL, IL-6≤0.0055pg/mL。以上四个指标都必须满足，并有文章或技术资料支持； 4. 每张光盘包含的芯片数量≥24个，即每个光盘检测样本数量≥24个； 5. 每个样本芯片包含飞升级别微孔数目≥200000个； 6. 分析仪支持每两个小时分析96个样本。； 7. 检测方式时间：每个96孔板检测时间<2.5h； 8. 样本输入方式：96孔板或者样本管； 9. 上样样本体积：1 µl-100 µl； 10. 多重检测功能：支持≥10重低丰度分子检测，节省成本、提高效率，而且多种目标分子之间相关性的分析更加准确。； 11. 试剂盒开放程度：厂家提供商业化试剂盒，也帮助客户定制化特殊的检测试剂盒 12. 检测动态范围：大于4个数量级 13. 数据处理方式：系统同时具备对低浓度和高浓度样本的数字和模拟两种数据处理分析方式 14. 控制方式：系统采用内置的液晶触控屏，屏幕面板显示相关方法和仪器状态 *15. 自动化程度：为全自动化仪器，可自动上样、稀释、混合、抚育、洗涤、数据输出 *16. 检测准确性：批次间批次内检测CV值小于百分之十 | 根据研究表明，人类蛋白质组研究相关编码基因超过20000个，能够表达的分泌蛋白超过4000个，真正被人类利用的不足400个，所以大量蛋白质由于表达量低，现有技术无法准确检测和定量，特别是一些被证明具有临床意义的蛋白生物标记物没有被充分利用，从新颖蛋白标志物的基础研究和临床蛋白检测方面来说，迫切需要超高灵敏度蛋白检测诊断技术，用于检测和定量以往很难检测的生物标记物，而能够准确检测和定量微量蛋白标记物是研究的关键。 数字式免疫阵列技术与传统免疫试验主要区别在于数字式单分子免疫阵列能够在50飞升大小的孔中捕获单个分子与免疫磁珠复合体，每个微孔内荧光信号可通过自动数据分析定性为“阴性”或“阳性”（检测到一个目标分子），允许单个磁珠信号的数字化读取，利用专用的数据分析技术可将检测到的数字信号转换成为待测分子的浓度，对大部分目标分子检测能力达到飞克水平。对蛋白marker的检测和定量能够达到类似于PCR的检测限。并且多至每个样品6个蛋白的同时检测性能并兼具4个log级别的动态范围和精确度，实现了在微量样品中的超高灵敏蛋白检测功能，在心血管疾病、肿瘤、神经退行性疾病、免疫、及感染性疾病的检测中具有广泛的应用价值。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
25 | 流式分选仪 | 312 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 荧光检测灵敏度≤125MESF（in FITC channel）, 125MESF（in PE channel） 2. 分析速度: 100,000 细胞/秒检测9个荧光信号及2个散射光信号，共11个信号分选速度：50,000细胞/秒 3. 分选纯度及回收率：纯度> 98%, 回收率> 80%,可同时进行四路以上的分选,具备单细胞克隆系统 4. 分选细胞收集：1ml微量管, 12 75 mm管, 15 mL管 | 该设备广泛应用于细胞生物学、临床医学、药物学和临床检验等领域，可进行DNA检测分析、HLA-B27分析、进行细胞表面标志、细胞内抗原物质、细胞受体等的分析并可对目的细胞进行分选。分析速度快，检测灵敏度高，实现完美的四色分析系统；独特的分选和浓缩系统；DDM双粘体辨别模式；唯一的双参数阈值设定，这些优势能够充分满足实验室对于检测的需求。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
26 | 细胞趋化实时动态可视化观察系统 | 312 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. EZ-TAXIScan细胞动态分析系统只需要极低的样品细胞数量就能完成对趋化反应的实时，准确，定量多角度分析。 2. 使用最新的微制造技术制造的微通道硅芯片，细胞可以在玻璃表面)水平迁移， 通过专门制造的显微镜和配套CCD可以对细胞迁移过程进行实时观察 3. 每个实验只需100个细胞就能准确，定量分析趋化反应，从而使得对稀有标本的趋化反应进行研究成为可能 4. 可实时观察和分析细胞迁移过程，从而可以一次得到趋化反应中的多种信息，细胞对不同浓度梯度的反应，细胞迁移的速度和方向等各种数据 5. 紧凑的体积能适合各种实验台 6. 使用十分简便，几乎没有维持费用 | EZ-TAXIScan细胞动态分析系统使用最新的微制造技术制造的微通道硅芯片，细胞可以在玻璃表面水平迁移， 通过专门制造的显微镜和配套CCD可以对细胞迁移过程进行实时观察。可实时观察和分析细胞迁移过程，从而可以一次得到趋化反应中的多种信息、细胞对不同浓度梯度趋化因子的反应、细胞迁移的速度和方向等各种数据。 EZ-TAXIScan细胞动态分析系统只需要极低的样品细胞数量就能完成对趋化反应的实时、准确、定量的多角度分析，可用于分析各种白细胞、培养的淋巴细胞、神经细胞、平滑肌细胞、癌细胞、精子等各种有趋化反应现象的细胞。每次实验只需100个细胞就能准确、定量分析趋化反应，从而使得对稀有标本的趋化反应进行研究成为可能，尤其适宜于肿瘤细胞的趋化特性研究。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
27 | 超高灵敏度三重四极杆复合线性离子阱液质联用仪 | 462 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 质量范围 ：双重可切换质量范围：zei高 1250 Da 或zei高 2000 Da 2. 特性 IonDrive™ QJet、HED 检测器 3. 检测器类型 IonDrive 高能检测器+ 4. 扫描类型 Q1 MS、Q3 MS、子离子、母离子、中性丢失、MRM、EMS、EPI、ER、MS3、MRM3、TripleTrap 扫描 5. 电离离子源/选项 IonDrive Turbo V；TurboIonSpray®；大气压化学电离 (APCI)；DuoSpray™ 和 NanoSpray® III、Phytronix LDTD、Advion LESA Clarity、Digital PicoView、NanoSource、SelexION®+ | 这个系统是速度zei快、灵敏度zei高的 QTRAP。它可以提供zei理想的定量限 (LOQ)，因而能对要求zei严苛的基质中范围zei广泛的化合物进行检测和定量分析。由于极性切换性能和 MRM3 速度都得到了提升，QTRAP 6500plus LC-MS/MS 系统可以使用更加快速的色谱法并提高通量。内置的 QTRAP 功能使这个系统只需一次进样就可同时运行定量 MRM 和定性 QTRAP 扫描，从而zei大限度地提高通量。 由于实验室的具体应用要求严苛，而且对小分子和大分子的超微量定量分析要实现极致的灵敏度，那么这个系统将是理想之选。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
28 | 液相质谱联用仪 | 564 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 灵敏度高：可达到高端三重四极杆串联质谱的MRM的定量灵敏度 2. 高分辨：低质量端也达到至少 0,000的分辨率 3. 高质量准确度：外标1ppm,内标小于1ppm 4. 超快的分析速度：扫描速度每秒100张MS或MS/MS谱图，是其它高分辨质谱的 -10倍，具的三重四级杆MRM的扫描速度 5. 定量线性范围宽：超过 个数量级 6. Turbo V离子源：这是一款久经考验的高性能离子源，可适应范围的液相流速要求，有效防止电喷雾的离子抑制现象，具有自清洁探头的功能 7. QJet离子导入技术：极大地提高了系统的灵敏度，改善了真空的分配 | 此系统标准配置了用于蛋白质组样本的高通量分析的最新技术—SWATH，具有准确质量数和高分辨进行同时定量和定性分析的LC/MS/MS系统，该系统具有快速扫描速度和串联四极杆质谱系统的定量灵敏度能力，集质谱系统的高分辨、准确质量数稳定性、高灵敏度和高速度扫描特点于一个质谱平台， 为了更进一步提高质谱定量定性的选择性,还可配置AB SCIEX公司的最新差分离子迁移技术SelexION，此技术是分析共流出物以及复杂基质样品的目标物分析的理想工具。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
29 | 透射电镜 | 594 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 线分辨率：0.2nm（120kV，off-axis） 2. 加速电压：20~120kV（100V/step 连续可调） 3. 放大倍率： (HC模式) ×200～×200,000 (HR模式) ×4,000～×600,000 (低倍模式) ×50～×1,000 | HT7800系列产品的最大特点是采用日立最新设计的第二代双隙物镜，很好地继承了日立120kV-TEM的基本理念，兼顾低倍率与宽视野观察、高衬度与高分辨率观察，可在同一仪器上一键切换等。集高衬度和高分辨两种模式于一体，可同时满足软材料/纳米材料类和生命科学类客户对电镜的需求。 HT7800使用高速高灵敏度的CMOS荧光屏相机取代了传统的荧光屏观察窗，将 TEM 操作统一于显示器上，实现透射电镜操作的全数字化，可以在明亮的室内进行观察。这样，既可以保护操作者和样品，也可以显著改善操作环境。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
30 | 液质联用仪 | 598 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. TOF 的质量范围 5 – 40,000 m/z 2. 质量选择范围 (Q1) 5 – 2250 m/z 3. TOF-MS 质量分辨率和采集速度 在 956 m/z 时 ≥35,000 (FWHM)，累积时间 10 ms TOF-MS/MS 质量分辨率和采集速度 在 813 m/z 时 ≥30,000 (FWHM)；在 195 m/z 时 ≥25,000 (FWHM)，累积时间 10 ms 4. 检测器类型 带 ADC 信号处理的 4 通道 MCP 检测器，拓宽动态范围 5. 灵活的数据采集工作流程 TOF-MS 6. 信息依赖型采集 (IDA) MS/MS 7. 非数据依赖型 SWATH® 采集，提供固定或可变的 Q1 隔离窗口 8. 靶向 MRMHR 工作流程 9. 离子源 IonDrive™ Turbo V 和 DuoSpray™ 离子源，均提供 TurboIonSpray® 或大气压化学电离 (APCI) 探针；NanoSpray® III 离子源、Digital PicoView NanoSource 10. 正交前端分离兼容性 兼容先进的前端分离策略（包括分析流、微流和纳流色谱）以及毛细管电泳电喷雾电离 (CESI)，或使用 SelexION® 差分离子淌度。 11. 可变窗口 SWATH® 采集 非数据依赖型 SWATH® 采集结合可变窗口功能，可按用户控制的宽度提供大量 Q1 隔离窗口，每个周期zei多可有 200 个，即使是复杂的样品也能获得更好的专一性。 阅读更多 12. 数据文件便携性 压缩的数据文件大小可简化数据存储和转移，便于与同事分享，数据质量、完整性或安全性不会受到影响 | TripleTOF 技术的设计非常灵活，将灵敏度、速度和生产力融入单个多功能平台，帮助您深入分析复杂样品。超快采集速度让您能够采集样品中所有可检测分析物的高分辨率 MS/MS 数据，提供推动研究所需的能力。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
31 | Orbitrap Fusion Lumos | 840 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | Orbitrap Fusion Lumos 三合一超高分辨质谱仪主机，含Easy Max NG离子源，针泵和六通阀 | 在毒品的吸毒判定和吸毒时间判定过程中，由于体内毒品原型、毒品代谢物以及相关内源性代谢物的水平极低，普通液质联用无法精确测定，需要高精密度高准确度的高分辨质谱，Orbitrap Fusion Lumos 符合课题研究的需要。 | 徐慧 | 13851789093 | 药物科学研究院药代重点实验室 | 通用设备
32 | 等温滴定微量热仪 | 112 | 1 | 国家重点实验室科研设备购置专项 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 所需样品量370ul,样品池大小200ul，通量42份/小时 | 该仪器是药物设计以及蛋白质相互作用研究的重要工具。可对结合亲和力和全套热力学参数进行直接、非标记的、溶液内的测定。能够精确测定亲和力（KA或KD）、化学结合计量比（n）、焓变（△H）及熵变（△S）等信息，给出小分子、蛋白、抗体、核酸、脂类及其他生物分子之间的相互作用的特征鉴定信息。 | 李萍 | 13913872361 | 药物科学研究院天然药物活性组分与药效国家重点实验室 | 专用设备
33 | 流动萃取探针 | 129 | 1 | 国家重点实验室科研设备购置专项 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 提供中等空间分辨率（约630μm）的快速勾画分子轮廓，以及高空间分辨率（约50μm）的精准组织和细胞内连续采样分析，能并与主流质谱兼容：包括Thermo、Bruker 和 SCIEX 等。 | 该探针是可进行连续、实时微萃取的快速取样/进样技术。该探针基于液相微临界表面取样探针原理，进行实时、连续流体原位微萃取。可用于生物样品表面的实时、原位动态高效微萃取，用于细胞、组织等平面类生物样品中药物分布研究，以及疾病标志物发现等研究方向。 | 李萍 | 13913872361 | 药物科学研究院天然药物活性组分与药效国家重点实验室 | 专用设备
34 | 小动物专用肠道内窥镜影像系统 | 140 | 1 | 国家重点实验室科研设备购置专项 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 大小鼠等实验动物的肠腔充分可视化 | 在研究慢性炎症肠病和结肠癌的发病机制及药理药效学研究中，面临最大的挑战是利用活体动物模型研究慢性结肠炎及结肠癌的发病机制，定期的肠道内窥镜检查是对这类疾病进行诊断、分期以及进展的最重要标准，小动物（大小鼠）肠道专用内窥镜影像系统凭借优异光电学性能能够让大小鼠等实验动物的肠腔充分可视化，还可在不处死动物的前提下收集用于组织学和分子生物学研究的活检样本。该仪器在南京及江苏省都没有，购置后预计对南京市及周边高校、科研院所等机构从事相关研究的课题组都有较高的开放使用率。 | 李萍 | 13913872361 | 药物科学研究院天然药物活性组分与药效国家重点实验室 | 专用设备
35 | 流式细胞分选仪激光组件升级 | 153 | 1 | 国家重点实验室科研设备购置专项 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 原升级仪器型号：FACS AriaII SORP | 天然药物活性组分对下游靶细胞诱导、增值、分化、活化和靶标功能验证等试验开展的前提条件是能够分选出高纯度靶细胞，且在不同疾病状态和微环境下，机体免疫细胞亚群表达的分子标记并不是唯一的，需要更加复杂的荧光配色和高精确的分选纯度才能保证做出正确的评价。为提升目前细胞分选效率及免疫细胞亚群功能分析研究，拟对原有的FACS AriaIII SORP流式细胞分选仪激光器组件进行升级。升级后选激光器为561nm和405nm激光器。升级后的系统能够提搞PE系列染料荧光信号检测灵敏度，从根本上提高对PE系列荧光素标记细胞的分选效率及分选精密度，同时满足组织中不同免疫细胞亚群的分析和分选。 | 李萍 | 13913872361 | 药物科学研究院天然药物活性组分与药效国家重点实验室 | 专用设备
36 | 多色流式细胞仪 | 120 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80% | 1) 配置488nm、637nm、405nm561nm、561nm四根固态激光器； 2) 荧光检测通道：≥ 10色，可通过插拔更换滤光片； 3) 荧光信号采集必须采用行业通用、性能稳定可靠的光电倍增管检测器（PMT），且使用者能够通过软件调节PMT的电压； 4) 荧光检测灵敏度：FITC≤ 80MESF，APC≤ 70MESF，PE≤ 30MESF； 5) 配备自动进样器，同时支持手动和自动上样，兼容96孔、384孔板。 | 平台目前已有一台MACSQuant流式细胞仪，2018年度对外开放数据显示，上样次数达到1.2万次，其开放使用已经接近饱和，经常有课题组预约不上该仪器；另外拟采购的流式细胞仪，在功能上和现有的仪器相比有很大的互补和提升的，将能满足更多课题组的实验需求。 | 闻晓东 | 13952095836 | 基础医学与临床药学学院 | 专用设备
37 | 实时定量焦磷酸序列分析仪（PyroMark Q48） | 123 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80% | 1.样品通量：48个样本；2.灵活性：每次实验中，不同样本可进行不同的检测反应；3.检测速度：最快60分钟内完成48个样本的突变序列分析；4.灵敏度：可检出低至5％的突变频率； 5.定量线性范围：5%-95%；6.结果可靠性：测序第1个碱基开始即为可信结果；7.实时监测：可以实时监测反应过程，加强实验过程中的质控；8.内在的质控标准：检测甲基化位点的同时即可监测样品的亚硫酸氢盐转化程度，无需额外质控；9.无需建库,直接测序；10.甲基化位点精确定量分析无需构建克隆；11.自动化完成PCR产物纯化和测序前处理工作，手工步骤不超过30分钟；12.数据处理：软件自动分析结果，5分钟内完成48个样本的结果分析。 | 表观遗传药理学是由表观遗传学和药理学结合而成的一门新交叉学科，DNA甲基化水平测定为这一学科研究的主要内容。而传统的甲基化分析方法只提供定性或半定量的数据，而克隆测序的方法虽能进行CpG/CpN位点定量分析，但是非常耗时耗力，并且无法检测低水平的甲基化位点，PyroMark Q48通过直接对序列上连续的CpG/CpN位点的甲基化程度逐个进行精确定量分析，同时内置亚硫酸氢盐处理对照，有效解决了这种局限性，是目前甲基化分析的金标准。 PyroMark Q48可应用于各种遗传多态性标记的分析检测，如SNP、突变、插入/缺失等，几乎所有遗传标记都能够检测分析，结果准确可靠、重复性高。在检测多态性位点的同时，也检测了该位点上、下游的序列，作为最终结果的参考信息，因此重复性很好，无需实验重复。另外，采用Pooling技术，可以一次混合几百甚至上千个样本，进行等位基因频率分析。检测准确性高，能够大大加快实验进程，节省试剂消耗。 | 闻晓东 | 13952095836 | 基础医学与临床药学学院 | 专用设备
38 | 气质联用仪 | 130 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1，全流路惰性化处理，抗污染能力强。2，最低检测限可到4fg级别。3，分辨率0.4-4amu，分辨可调。4，离子源采用惰性材料，可安装两根粉丝。 | （1）该仪器广泛应用于挥发性物质的定性及定量研究；（2）该仪器在玄武门校区国重平台有一台，但由于定量分析实验周期较长，如方法学实验周期平均在2-3个月，且质谱分析具有独占性特点，一个做样周期内，无法进行其他的样品分析，相比于其他仪器，一台仪器无法给更多的课题组提供开放服务，因此很多课题组都预约不上该仪器。（3）分属不同的校区，样品运输、时间成本及损耗较大，难以满足跨校区的实验需求。因此，亟需在江宁校区细胞与分子生物学平台购置该类仪器。 | 闻晓东 | 13952095836 | 基础医学与临床药学学院 | 专用设备
39 | 超高分辨成像系统 | 230 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 科研级倒置显微镜主机，双层光路设计，拓展性强；装配8孔位电动激发镜组转盘；Z轴步进精度10nm 2. 平场复消色差物镜/TIRF物镜； 3. TIRF专用激光器，独立电路板控制，内置快速光闸，开关速度≤60ms 4. 四通道独立光纤引入各个波段激光；多色荧光实验时，能够分别调节单一激光光源的TIRF角度，达到同一瞬逝场深度 5. 140万像素背照式sCMOS 芯片 量子效率（QE）峰值达到95% 1200x1200像素，像元尺寸11x11um，对角线尺寸18.7mm 单像素线性满阱容量不低于80,000e全幅全分辨率采集帧速≥82fps；CoolsnapHQ2探测器分辨率：1392X1040像素 6. 实时控制器（RTC），3个Analog端口，7个TTL端口；时间精度≤0.01ms 7. TIRF软件、D-Storm分析软件，分辨率可达20nm 8. 配置高精度电动载物台 9. 配置TIRF四色激光耦合器； 10. 配置高功率激光器 | 采用全内反射成像技术、Dstorm超高分辨技术，达到20nm分辨率，进行细胞膜结构分析，活细胞单分子追踪、固定样品单分子荧光定位分析，亚细胞结构分析等。 | 张灿 | 13770736695 | 药物科学研究院高端药物制剂与材料研究中心 | 专用设备
|  | 7976 | 39
| 蛋白提纯系统 | 31 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1. 输液泵： 高精度恒流泵 2. 流速精度： ±1% 3. 大压力：300bar 4. 梯度类型 ：台阶，线性变化梯度，可在线修改梯度和流速 5. 小梯度调节：0.1% 6. 多波长在线检测：200~800nm全程扫描，2048阵列检测器（六波长同时检测） 7. 光源：进口氘钨灯（软件调整氘钨灯能量，可延长使用寿命） 8. 波长精度： ±1nm 9. 吸光度范围： -5~5Au (-3~3Au) 10. 电导范围： 1μS/cm~500mS/cm 11. PH范围： 0~14 12. 收集管架： PE15R, 支持15ml收集管，7x7共49支（其它规格可选配） 13. 收集模式：手动、全收集、窗收集、峰收集 14. 手动上样阀： 标配1mL定量环（可选配20μL、5mL、10mL定量环） 15. 电源：220VAC/110VAC 16. 工作温度： 4-40℃ 17. 控制界面： 图形界面；通过RS-232C（USB），采用基于WindowsXP/Win7 32 ，位的PC软件工作站 18. 收集器 : 288*351*320mm UPC检测器 : 300*360*165mm 主机 : 296*350*265mm | 该设备采用高精度恒流泵，有效提高了梯度变化精度，流量精度，可实时在线修改梯度和流速。高灵敏度在线检测器，可选择配制UV、PH、电导、示差折光等多种检测器。全自动组份收集器，可支持多种收集方式，配制多种不规格的收集管收集架，方便样品转移。 | 华子春 | 13814039758 | 生物药物学院 | 通用设备
| 流体剪切力系统 | 58 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.流速：0.03～35ml/min； 2.剪应力：0.3～150dyn/cm2； 3.压力：-100mbar～+100mbar 4.四个独立的流体单元 | 模拟血管内流体环境下细胞真实的生物学行为，且可细胞显微成像 | 张灿 | 13770736695 | 药物科学研究院高端药物制剂与材料研究中心 | 专用设备
| 均质微射流挤出器一体机 | 60 | 1 | 国家重点实验室科研设备购置专项 | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 含30L均质模块，10L微射流模块，2块90mm挤出器，PLC控制1套，最小处理量50ml | 该仪器用于脂质体、乳剂、胶束等微粒给药体系的整粒，实现药物纳米化，含30L均质模块，10L微射流模块，2块90mm挤出器，PLC控制1套，最小处理量50ml； | 李萍 | 13913872361 | 药物科学研究院天然药物活性组分与药效国家重点实验室 | 专用设备
| 单细胞捕捉系统 | 65 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80%-100% | 1.适用组织样品类型：新鲜冷冻组织，新鲜活组织，蔗糖处理组织； 2.适合切片厚度：5-300 mm； 3.适合培养细胞类型：悬浮细胞，贴壁细胞，3D细胞； 4.采集精确度：单细胞水平； 5.从细胞培养板中采集细胞速度：25个细胞/分钟 | 可完成单细胞采集，实现组织显微切割，进行细胞克隆扩增。 | 张灿 | 13770736695 | 药物科学研究院高端药物制剂与材料研究中心 | 专用设备
| 多光谱激光成像系统 | 90 | 1 |  | 是 | 是 | 是 | 80% | （1）488nm；520nm；658nm；875nm；（2）RGB、NIR荧光成像；化学发光成像；（3）扫描方式：4通道同时扫描，扫描更快速；（4）分辨率更高：可达10μm的分辨率，成像更清晰；（5）动态范围：>6log，同时定量低丰度蛋白和高丰度蛋白 | （1）该仪器广泛应用于蛋白印迹定量检测，多重荧光(可见光区和近红外激发)以及传统染色(如考染和银染胶)成像、EMSA等细胞分子生物学实验；（2）药科大学目前还没有该类仪器 | 闻晓东 | 13952095836 | 基础医学与临床药学学院 | 专用设备